嵊州中学家长委员会学生床上用品采购项目公开招标文件 
嵊州市人民医院公开招标文件                                                                                                                                    


 　
嵊州市人民医院

公开招标文件

（电子标）

	项目编号：
	SZLB-201956WLM

	项目名称：
	嵊州市人民医院急诊PCT试剂（耗材）及配套设备租赁等项目

	确认书号：
	嵊财采确【2019】3531号


采 购 单 位： 嵊州市人民医院

招标代理单位：嵊州市力标招标代理有限公司

2020年9月

目录
2第一章  招标公告


3一、项目基本情况


3二、申请人的资格要求


3三、获取招标文件


3四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


4五、公告期限


4六、其他补充事宜


4七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系


5第二章  投标方须知


5前附表


9一、总  则


10二、投标文件的编制


15三、开标


17四、评标


20五、定标


23第三章 评标办法及评分标准


23一、总则


23二、分值的计算


23三、评审内容及标准


25第四章  采购需求


31第五章 政府采购合同主要条款指引


36第六章   投标文件的格式




第一章  招标公告
	项目概况

嵊州市人民医院急诊PCT试剂（耗材）及配套设备租赁等项目 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于  2020年9月30日 14:00 （北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况

1.项目编号：SZLB-201956WLM  

   2.项目名称：嵊州市人民医院急诊PCT试剂（耗材）及配套设备租赁等项目 
   3.预算金额（元）：500000.00 

   4.最高限价（元）：500000.00 

   5.采购需求：                             

	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额(元)
	简要规格描述
	备注

	1
	嵊州市人民医院酶免试剂（耗材）采购项目
	2
	年
	500000.00
	详见招标文件
	25万元/年


6.合同履行期限：合同签订之日起2年。 

   7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 

   3.本项目的特定资格要求： 

①投标人须具有有效的医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证；投标人的生产或经营许可范围必须涵盖其所投产品范围。
4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
    5.其他法律法规规定的要求。
三、获取招标文件

1.时间：2020年9月9日至2020年9月30日 ，每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59 （北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 

3.方式：在线获取 

4.售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2020年9月30日 14:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应
3.开标时间：2020年9月30日 14:00 
4.开标地点（网址）：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线解密 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）投诉与质疑   

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

    2.针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。
（二）在线投标响应（电子投标）说明 

1.本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将无法上传。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系　　　　　　　　　　　　
1.采购人信息

名    称：嵊州市人民医院　　　　　　　　　　　

   地    址： 嵊州市三江街道丹桂路666号       

   传    真： /  　　

项目联系人（询问）：周老师      　　　　　　　　　　

   项目联系方式（询问）：0575-83331537　

   质疑联系人：张老师 

   质疑联系方式：0575-83018871　　　　　　　　　

    2.采购代理机构信息
   名    称： 嵊州市力标招标代理有限公司 　　　　　　　　　　　

   地    址： 嵊州市三江街道迪贝路101号2楼 　   

   传    真：0575-81389228   　

项目联系人（询问）：王黎明 　   　　　　　　　　　　　

   项目联系方式（询问）：0575-81389228 

   质疑联系人：徐军 

   质疑联系方式：13606578487
    3.同级政府采购监督管理部门
   名    称：嵊州市采购监管 　　　　　　　　　　　

   地    址：嵊州市国资大楼10楼  　　　　　　　　　　　

传    真： / 　   

联系人 ： 张晏忠   　　　　　　　　　　　

监督投诉电话：0575-81397906 
第二章  投标方须知

前附表

	序号
	项目
	内    容    及    要    求

	1
	项目名称及数量
	详见《招标公告》。

	2
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	3
	投标报价及费用
	1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3.本项目代理服务费：本项目各标项的代理服务费按招标预算价依据国家计委：计价格[2002]1980号文件规定收费标准下浮20%计取，由中标人在领取中标通知书时支付；4.代理服务费以（转账或现金形式支付）转账账户 ：

公司名称：嵊州市力标招标代理有限公司

开户银行：中国农业银行嵊州市经济开发区支行

帐    号：19520601040003002

	4
	答疑与澄清
	供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	5
	转包与分包
	不允许转包分包。

	6
	现场踏勘
	自行踏勘。

	7
	投标文件组成、投标文件的编制及在线投标响应（电子投标）说明
	1.投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件组成。

2.投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

3.投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。解密投标文件的 CA 锁和制作投标文件的 CA锁需一致。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

4.投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：嵊州市三江街道迪贝路101号2楼，王黎明收，0575-81389228，以接收签收时间为准）。

5.投标文件的上传和递交：

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

6.电子加密投标文件的解密和异常情况处理：

（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

7.投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

8.中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。

9.存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：

（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；

（2）投标有效期内撤销投标文件的。

	8
	招标结果公示
	评标结束结果经采购人确认后2个工作日内发出中标通知书，并在浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告。

	9
	签订合同时间
	中标通知书发出后30日内。

	10
	付款方式
	详见各商务条款。

	11
	履约保证金
	详见各商务条款。

	12
	投标文件有效期
	90天。

	13
	电子投标文件的传输递交
	投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。

	14
	其他
	为提高采购效率，节省采购成本，已获取招标文件的供应商若放弃参加投标的，请在开标前3天之前以书面形式（或加盖单位公章的电子扫描件）通知招标代理机构。

	
	
	在领取中标通知书时中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少三份，递交至代理机构，如与电子投标文件不符将影响中标供应商领取中标通知书。

	16
	解释
	本招标文件的解释权属于嵊州市力标招标代理有限公司


一、总  则
（一） 适用范围
仅适用于本次招标文件中采购项目的的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“代理机构”系指组织本次招标的嵊州市力标招标代理有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“采购人”系指委托招标方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金及其它有关资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的包装、装卸、运输以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

（三）投标人及委托有关说明

1.全权代表须携带有效身份证件。如全权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。
（五）质疑
1.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向嵊州市力标招标代理有限公司提出质疑。
2.质疑应当采用加盖投标人公章的书面形式，质疑书应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则，嵊州市力标招标代理有限公司将不予受理。
3.供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（六）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在前附表中规定的时间内以书面形式向嵊州市力标招标代理有限公司提出。嵊州市力标招标代理有限公司将在规定的时间内，在浙江政府采购网发布更正公告。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
二、投标文件的编制
1.本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2.供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

3.本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4.《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

5.《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6.供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。《投标文件》应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖（签）章）；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

特别提醒：

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密。   

（2）参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

1.资格证明文件：

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；
（2）最近3个月中任意1个月的税务缴纳证明材料复印件；

（3）最近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件；

（4）最近一季度的资产负债表、损益表等财务报表资料文件(新成立的公司请提供情况说明)；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（8）供应商没有失信记录承诺函；

（9）符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）。

2.商务技术文件
（1）评分索引表；

（2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书(格式附后)；

（3）提供符合要求的营业执照及符合特定资格条件（若有）的有关证明材料；

（4）供应商市场行为信誉情况承诺书；

（5）投标人基本情况；

（6）医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证复印件；

（7）试剂的医疗器械注册证及医疗器械产品生产制造认可表（医疗器械需每项提供）；

（8）市场占有率：提供市场占有率清单、附加盖公章的进货发票（或供货合同），原件备查；

（9）覆盖招标范围的代理证明（制造商出具的授权书及分级代理授权书），须明确授权范围、授权期限；

（10）同类产品已进入浙江省药械采购中心集中采购或阳光采购范畴的，需在报价单上注明产品代码；如遇上级主管部门出台新的相关政策和规定，投标人须无条件服从；
（11）投入本项目实施人员一览表；

（12）售后服务；

（13）质量保证协议书；

（14）商务条款偏离表（格式附后）；

（15）技术偏离表（属于药字号的，需提供药品生产或经营许可证）；

（16）廉政承诺书（格式附后）；

（17）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

3.报价文件：

（1）投标函（格式附后）； 

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）中小企业的相关证明材料；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

注：供应商提供以上资料复印件（加盖单位公章）。供应商应保证以上资料真实有效，必要时须提供原件进行核验，如发现弄虚作假，将取消投标资格，已中标的取消中标资格，并按有关规定处罚。

（二）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
3.投标文件的形式

3.1投标文件的形式：见《前附表》；

3.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价包括货物及服务价格、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装调试、验收合格（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料等所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等完成招标项目所需的所有费用的总和。投标文件中的《开标一览表》是报价的唯一载体。
3.不论投标报价文件中的项目特征是否描述完全，都将被认为已包括实施对应项目所有工作内容及完成此工作内容而必须的各种辅助工作的费用。
4.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

5.投标报价采用的货币单位为：人民币元。
（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的份数
1.投标文件的份数：见《前附表》。

（六）投标文件的上传、递交

1.投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

（七）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

1.“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

（八）投标文件的补充、修改或撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

2.投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

（九）投标文件的备选方案

1.供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（十） 投标截止时期

1.供应商应按招标公告规定的时间、地点规定递交投标文件，采购人、采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

2.采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

（十一）投标无效的情形
实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。出现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未

能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

（十二）废标的情形

      1.投标截止时间后或评审期间，参加投标的符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

（十三）错误修正
    投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
三、开标
（一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过政采云平台公布符合性审查、资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其资信技术得分情况。

（2）开启符合性审查、资信技术评审有效供应商的《报价文件》，通过政采云平台公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过政采云平台签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过政采云平台公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各供应商的资格进行审查，审查各供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究供应商的法律责任。

4.2供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关供应商均作资格无效处理。

四、评标

（一）评审工作的组织

1.采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

（二）评标委员会的组建

1.评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

1.评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则

1.评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

（五）评审意见的争议处理

1.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评委纪律

1.评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1. 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2.投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

3. 投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2评标过程中评标委员会对供应商提出质询或要求供应商书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（八）投标文件的评估、比较、评分

8.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。评审细则详见“评标办法”。

8.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（九）评标原则和评标办法

9.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

9.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。
（十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的供应商为中标（成交）候选供应商。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标内容的保密

13.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

13.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十四） 投标文件的澄清

14.1公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

14.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，供应商对采购人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五） 废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

（十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

16.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

16.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

16.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

16.4其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现第十六款规定以内的情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

五、定标

（一） 定标

1.1确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

1.2如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方重新组织采购。

1.3在中标人签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他供应商。

1.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同签订及其他

1．中标通知书

1.1确定中标供应商后，采购人将在发布招标公告的网站上公布中标结果，在发布公告的同时，采购代理机构将通知中标候选供应商按《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》（浙江省财政厅文件 浙财采监字[2009]28号）的要求注册并登记加入政府采购供应商库。

1.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

1.3供应商全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

1.4如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出采购人、采购代理机构不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，可以考虑与下一次序中标候选人进行签订合同或另行组织采购。

1.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，将按照合同条款处罚。
2．合同的签订

2.1中标供应商接到中标通知后30日内，与采购人签订合同，签订后送一份至招标代理机构备案。

3. 履约保证金

1.合同签订后由乙方支付预算金额的2%作为履约保证金，供货周期结束后无质量索赔问题和服务问题无息退还。履约保证金于合同签订后5天内缴纳至采购人指定账户。
2.签订合同后，如中标供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
4.采购方式改变


在符合资格的供应商不足规定数量或供应商提供的服务及其报价等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购人将根据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，重新选择合适的方式进行采购。

5.质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理机构提出询问，采购人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。  

5.1供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

5.2采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

5.3质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

5.4要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

6．解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和招标代理机构。

 评标办法及评分标准

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术分=(评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数）；

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分；

三、评审内容及标准 

（一）商务技术部分（60分）

	序号
	评分内容
	评审细则
	分值

	1
	产品的适用性及先进性
	包括品牌、性能、适用性等。
	1-10分

	2
	市场占有率
	投标产品提供自2016年1月1日以来在浙江省内三级综合医院成功销售案例，一份得1分，最高得15分。需提供加盖公章的供货发票（或供货合同），原件备查。（提供的相关资料须信息明确清楚，如三级综合医院无法在合同中体现，需另外提供相关佐证材料，如官网截图等，否则不得分）。
	0-15分

	3
	技术参数
	满足技术参数要求的得15分，打“★”的指标如有负偏离，本项作零分处理；打“▲”的指标，每有一项负偏离扣5分；其他一般项指标每有一项负偏离扣3分，扣完为止。
	0-15分

	4
	冷链配送
	投标企业自有冷链物流公司（须提供营业执照，以营业执照的经营范围为准）的得10分，自有冷链物流车（须提供冷链车购买合同或发票，车辆行驶证等相关证明）的得7分，委托第三方冷链（须提供委托协议）的得4分，没有冷链配送试剂的不得分。
	0-10分

	5
	售后服务
	根据投标人的售后服务响应时间、售后服务质量、售后服务点情况综合打分。
	1-5分

	
	
	根据投标人提供的培训方案综合打分（包含时间、地点、人次、内容）。
	1-3分

	6
	评委综合分
	评委根据投标文件的内容详实、条例清晰、有无错误、对应内容与招标文件的评分要点准确设置关联点、文本图片清晰、前后有无矛盾等情况综合打分。
	0-2分


（二） 价格分（40分）

价格评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分40分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。

依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。(依据财库[2014]68号文件规定，监狱企业视同小型、微型企业。依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。)
评标委员会在评审时发现投标人的报价明显低于本项目市场运行成本报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。 

第四章  采购需求
一、概   述

本次招标采购嵊州市人民医院急诊PCT试剂（耗材）及配套设备租赁等项目，投标方应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑产品的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。希望投标方以良好的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。
二、技术要求

一）、采购原则：

1.本着“公开、公平、公正”的原则,充分利用现有资源，结合采购人的具体情况和实际工作需求进行配置。

2.在技术和系统容量上留有充分扩展余地，在较长时间内保持系统的先进性。

3.招标采购周期为两年。

4.合同期间如遇有上级主管部门调整耗材集中采购有关政策、目录的，从其规定。有关供货协议约定自动终止。如原供应商中标产品进入省标目录中，在合同期限内可按照省标价格优先向其采购。

二）、采购要求

1.中标人对采购人不明原因（非院方及患者原因或产品质量问题）引起的医疗投诉、纠纷，能协助采购人做好患者的协调工作，并承担一定的处理费用。若不能积极配合者，下次招标不予考虑。

2.因试剂或耗材质量问题所造成的医疗纠纷，所产生的所有费用由供货方承担。

3.院方要求备货的，中标人须提供并满足院方要求供应商提供的货物应有6个月以上的有效期。

4.标段内所列产品必须齐全，不得虚假应标，否则将被作为不诚实行为，采购人有权取消中标资格。投标文件中所列材料必须保证有货，所提供产品名称必须与注册证、送货单一致。

5.以每人份招标的多个配套试剂：根据每人份价格，乙方在报价时附各试剂单价及耗材配送清单。试剂规格不以每人份计的另提供每盒测试数和每盒规格、单价。

6.合同期内，由于代理权限的转移或者公司注销等原因，中标人应以书面的形式说明原因并协助医院做好产品的延续工作。同时采购人有权重新确定新供货单位。

7.在供货合同期满后，医院没有举行再次招标活动或再次招标至中标人改变者，原中标人必须协助医院方做好衔接工作且供应价不变，否则其履约保证金不予退还。

8.在履行合同中，不允许采用任何形式的促销手段。一经发现将被视作违约。
    9.同类产品已进入浙江省药械采购中心集中采购或阳光采购范畴的，需在报价单上注明产品代码；如遇上级主管部门出台新的相关政策和规定，投标人须无条件服从。
10.提供冰箱温度监控，LIS端口服务等。
三 标项内容：

	标项
	标项内容
	项目预算（万元/年）
	备注

	标项一
	酶免试剂（耗材）
	25.00
	


四、采购内容及要求：
	序号
	产品内容
	▲方法学
	规格

（人份/盒）
	单位
	最高限价

元/人份
	预计年用量（人份）

	1
	HBsAg
	乙肝表面抗原
	胶体金
	
	
	1.1
	10000

	2
	HBsAg
	乙肝表面抗原
	ELISA
	
	
	0.47
	9600

	3
	HBsAb
	乙肝表面抗体
	ELISA
	
	
	0.47
	9600

	4
	HBeAg
	乙肝E抗原
	ELISA
	
	
	0.47
	9600

	5
	HBeAb
	乙肝E抗体
	ELISA
	
	
	0.47
	9600

	6
	HBcAb
	乙肝核心抗体
	ELISA
	
	
	0.47
	9600

	7
	HBcAb-IgM
	乙肝核心IgM抗体
	ELISA
	
	
	1.25
	9600

	8
	HAV-IgM
	甲肝IgM抗体
	ELISA
	
	
	1.46
	4800

	9
	HCV-Ab
	丙肝抗体
	ELISA
	
	
	1.46
	9600

	10
	HEV-IgM
	戊肝病毒IgM
	ELISA
	
	
	4.68
	9600

	11
	HIV四代
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体
	ELISA
	
	
	4.18
	9600

	12
	TP-AB
	梅毒螺旋体抗体
	ELISA
	
	
	1.15
	7680

	13
	
	梅毒螺旋体抗体检测
	胶体金法
	
	
	6.50
	100

	14
	HIV1+2型
	人类免疫缺陷病毒抗体检测
	胶体金法
	
	
	5.00
	100


注：规格可根据不同品牌各自填写
标项一 ：酶免试剂（耗材）的相关要求
	序号
	招标要求
	投标响应

	一、
	招标内容： 酶免试剂（耗材）
	

	二、
	试剂用途说明： 用于酶免项目检测
	

	三、
	功能和技术参数
	

	▲1
	产品序号2-7投标时为同品牌。
	

	★2
	序号2、9、11、12投标时提供药品生产批件复印件。
	

	3
	提供产品性能评价报告。
	


五、资信商务要求表

	采购周期
	二年。

	交货要求
	接到甲方电话通知二个工作日内送达医院试剂仓库或指定地点，紧急送货要求4小时内送达医院试剂仓库或指定地点，并达到临床使用要求。因交货时限超出所造成的纠纷、损失由中标单位无条件全额赔偿。

	交货地点
	医院指定地点

	付款条件
	产品送达医院指定地点后由采购单位组织验收，验收合格后三个月结算，用多少算多少（特殊付款另定，需经双方协商）。发票章单位名称必须与投标时公章名称相符合，否则医院有权拒付相关款项。


第五章 政府采购合同主要条款指引

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方：嵊州市人民医院
乙方：

根据             招标文件（项目编号：      ）评议结果，就乙方向甲方供应         项目达成以下合同细则：

一、供货内容：试剂名称代码、目录、规格、品牌、单位、成交价等(详见合同附件报价表)。
二、供货要求：
1.乙方交货时限为：接到甲方电话通知二个工作日内送达医院试剂仓库或指定地点，紧急送货要求4小时内送达医院试剂仓库或指定地点，并达到临床使用要求。因超出交货时限所造成的纠纷、损失由乙方无条件全额赔偿。

2.货物送达甲方时，应在发票或送货单上注明货物名称、规格（型号）、省标产品代码、产地、生产厂家、注册证号、注册证失效日期、生产批号、产品有效期、产品数量和金额；如该货物为已消毒产品需注明灭菌有效期，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。冷藏品提供冷链交接记录。
3.乙方提供的产品必须按中标时确定的生产厂家、品牌、规格、价格供货，不得单方擅自更改。并保证其经销的产品进入医院后有效期不少于6个月，并保证其质量。如临床应用中因乙方产品质量不符要求，甲方除有权要求调货、退货，单方终止合同外，所引起的医疗纠纷，赔偿、法律责任等问题均由乙方无条件承担。
4.在交货前，乙方应保证所供材料是全新的、未拆包使用过的，进口产品的包装须具有符合国家规定的中文标识，对试剂及耗材的质量、规格、性能、数量等应进行详细而全面的检验，向甲方提交的产品质量检验标准应按中华人民共和国相关法律规定行业标准执行。
5.货物送达医院试剂仓库或使用科室后，由甲方组织专人验收，验收按国家行业标准执行。
6.乙方提供仪器保养、维修及相关配件、耗材等，所用配件、耗材等由乙方承担。
7.合同期内如因医院移址或单位变动需要配合，或省、市出台新的政策需要配合时乙方必须无条件服从，否则本合同自动终止，费用按实际数量清算。
8.乙方应根据甲方需求配备有关专业人员一名，无偿提供专家指导、技术指导交流等服务。
9.在供货合同期满后，甲方没有举行再次招标活动或再次招标至中标人改变，乙方必须协助医院方做好衔接工作且保证供应价不变，特殊情况，协商解决。否则其履约保证金不予退还。
10.在质保期内，如因甲方在购买后未使用该产品的，或因国家规定不能继续使用的，乙方应负责包换或者包退，并承担调换或者退货的实际费用。
11.在履行合同中，不允许采用任何形式的促销手段和转包形式，坚决抵制商业贿赂，一经发现将取消中标资格，并终止合同。

12.乙方要有针对本项目的产品有效授权书（属于医用耗材阳光采购的，乙方所供产品必需是省药械采购平台上注册的产品，而且要取得该产品的配送资格）。
13.合同期内，合同执行与法律、法规或政府行政部门要求发生抵触，则应从法律、法规或政府行政部门要求规定执行。
14.合同期间如遇有上级部门集中招标采购规定的按上级部门规定执行，本合同自然终止；甲方不承担任何责任。
15.试剂质量未达到临床检验项目分析质量指标要求（中华人民共和国卫生行业标准）或其他质量问题，乙方应无条件更换新试剂。
16.乙方提供冰箱温度监控、LIS端口服务。
三、违约责任：
    乙方发生一次下列情况之一，必须及时对货物进行处理，若造成甲方损失的，乙方应赔偿损失；如多次（三次或三次以上）发生的，甲方有权终止合同，且乙方将缴纳的履约保证金作为违约金自愿支付给甲方：（1）入库验收和使用中发现货物达不到产品功能性能要求或买方使用要求的；（2）不按时供货；（3）在使用过程中发生医疗器械不良事件或质量问题；（4）交货时，货物已过保质期的。乙方发生下列等情况之一，甲方有权终止合同拒付货款，且乙方将缴纳的履约保证金作为违约金自愿支付给甲方，并保留向乙方追究经济、法律责任的权力：（1）乙方的任一资质证书已过有效期的；（2）乙方在产品经销过程中，有违法违纪行为的；（3）货物发生质量问题且卖方无法解决；（4）因乙方供货原因给临床造成严重后果的。
在合同期内，乙方未能按约定时间保质、保量供应或由于乙方供应质量、延时等问题影响医院正常工作，造成医院经济损失的，医院有权终止协议，拒付货款，且乙方将缴纳的履约保证金作为违约金自愿支付给甲方，并保留向乙方追究经济、法律责任的权力。
    乙方在合同签约前须向甲方缴纳履约保证金（预算的2%）      元（人民币大写      元整），该保证金在合同期满后（无质量等问题的）无息退还。禁止转包转让。如发现乙方有转包转让行为，甲方有权单方取消合同，另选供货单位。
四、争议处理
1．合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。
2．对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，任何一方可依法向项目所在地人民法院起诉。
五、付款方式：
    材料送达医院指定地点后由甲方单位组织验收，验收合格后三个月结算，用多少算多少（特殊付款另定，需经双方协商）。发票章单位名称必须与投标时公章名称相符合，否则甲方有权拒付相关款项。
六、合同期限与生效：
    供货合同暂定二年，即自   年   月  日至   年   月   日止。合同期满后未完成再次招标，可适当延长供货期限。经双方法定代理人或授权委托代理人签字或盖章之日起生效。本合同与甲方招标文件、乙方投标文件、中标通知书、合同附件等为一个整体，是不可分割的部分，具有同等法律效力。
七、 附  则
1.本合同条款受国家《合同法》的保护。
2.未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。
3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，遵照《合同法》有关条文，双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。
4.本合同一式  份，甲方执  份，乙方执  份，采购代理机构一份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：                    　　乙方（盖章）：
    法定代表人或受委托人（签字）：        法定代表人或受委托人（签字） ：                            

                   地址：                               地址：　　
                   邮编：                               邮编：　
                   电话：                               电话：　
                   传真：                               传真：　
               开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同（样本）
甲方（医疗卫生机构）：

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及医药产品购销合同约定购销药品、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定           作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代理人或                         法定代理人或

授权委托代理人（签字）：             授权委托代理人（签字）：

年   月   日                             年   月   日

第六章   投标文件的格式
1.投标文件封面格式 
                                                                       正本
资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

     项目编号：

标    项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
2.资格证明文件目录：

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；

（2）最近3个月中任意1个月的税务缴纳证明材料复印件；

（3）最近3个月中任意1个月的社保缴纳证明材料复印件；

（4） 最近一季度的资产负债表、损益表等财务报表资料文件(新成立的公司请提供情况说明)；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（8）供应商没有失信记录承诺函；

（9）符合特定资格条件（若有）的有关证明材料（复印件）。

3.商务技术文件目录

（1）评分索引表；

（2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书(格式附后)；

（3）提供符合要求的营业执照及符合特定资格条件（若有）的有关证明材料；

（4）供应商市场行为信誉情况承诺书；

（5）投标人基本情况；

（6）医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证复印件；

（7）试剂的医疗器械注册证及医疗器械产品生产制造认可表（医疗器械需每项提供）；

（8）市场占有率：提供市场占有率清单、附加盖公章的进货发票（或供货合同），原件备查；

（9）覆盖招标范围的代理证明（制造商出具的授权书及分级代理授权书），须明确授权范围、授权期限；

（10）同类产品已进入浙江省药械采购中心集中采购或阳光采购范畴的，需在报价单上注明产品代码；如遇上级主管部门出台新的相关政策和规定，投标人须无条件服从；
（11）投入本项目实施人员一览表；

（12）售后服务；

（13）质量保证协议书；

（14）商务条款偏离表（格式附后）；

（15）技术偏离表（属于药字号的，需提供药品生产或经营许可证）；

（16）廉政承诺书（格式附后）；

（17）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

4.法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书格式
4.1法定代表人资格证明书
致：  嵊州市人民医院（采购人名称）
     （姓名）    系  （单位名称）  的法定代表人，   （身份证号）     。

特此证明。

投标单位名称(公章)：
法定代表人 (签字或盖章)：
日期：

附：身份证复印件

4.2法定代表人授权委托书

致：  嵊州市人民医院（采购人名称）
我      （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：           项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
全权代表无转委托权，特此委托。
全权代表（签名或盖章）：               职务：            
全权代表身份证号码：                          
法定代表人（签名或盖章）：            职务：           
单位全称（公章）：                           日  期：         
	法人身份证复印件
	授权代表身份证复印件


5.供应商市场行为信誉情况承诺书格式

供应商市场行为信誉情况承诺书
	投标供应商名称 
	
	企业资质等级

（如 有） 
	

	企 业 地 址 
	
	联 系 电 话 
	

	拟投标项目名称 
	
	拟投标项目负责人姓名及资质 
	

	供应商

市场

行为

信用

情况
	有无不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况
	

	
	申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标供应商

 声 明 
	以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。

法定代表人（签名或盖章）： 

(单位公章) 

               日 期：    年  月   日 


注：1.本表格须如实填写；

2.本表格作为投标文件的商务部分内容放入投标文件中；

3.本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

6.投标人情况介绍格式

投标人情况介绍

	投标人全称
	
	法人代表
	

	企业资质等级
	
	营业执照编号
	

	单位性质
	
	隶属
	

	主要业务
	
	固定资产净值(万元)
	

	现有职工总人数
	
	单位成立日期
	

	法定代表人
	1.姓名：      2.职务：       3.职称：

	联系方式
	1.地址：                2.邮编：       3.电话： 
4.传真：          5. 联系人： 

	开户银行
	1.名称：  

2.账号： 


注: 在本表后应附投标人营业执照和资质证书的复印件(并加盖单位公章)。

投标单位名称:（盖章）

法定代表人或授权委托人:（盖章或签字）

日  期:

7.商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离原因

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标单位名称:（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

     日  期:
8.技术偏离表格式

技术偏离表
	序号
	招标文件的指标
	投标文件的指标
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：属于药字号的，需提供药品生产或经营许可证
投标单位名称:（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

     日  期:

9.廉政承诺书格式

廉政承诺书

嵊州市人民医院：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺： 

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报市政府采购办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日
 10.报价文件目录
（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）中小企业的相关证明材料；

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

11.投标函格式

投 标 函

致：             ：

               （投标单位全称）授权         （全权代表姓名）      （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的项目名称，项目编号：（          ）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在投标人编制和提交采购响应文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）开标一览表及投标报价明细清单；

（2）商务技术文件和资格证明文件；

（3）编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

（4）按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

（5）保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（6）保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方承担赔偿责任，赔偿金额为项目预算金额的2%。

5.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话），参考资料及有关附件，确认无误。

8.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以承包金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

a) 提供虚假材料谋取中标、成交的；

b) 采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；

c) 与采购人、其它服务商或者采购代理机构恶意串通的；

d) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的,中标、成交无效。

法定代表人（签字或盖章）：                  
授权代表（签字或盖章）：                

投标单位盖章：                   
联系人：               联 系 电 话：                                       

联系地址：                                                           

邮政编码：             传真号码：          
日期：       年      月      日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝

12.开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                        项目编号： SZLB-201956WLM      标    项：    1                  单位：元

	序号
	代码名称
	最高限价（元/人份）
	单位
	预计年用量（人份）
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	人份
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总价（元）：
	


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.报价文件应包括开标一览表。

投标单位名称:（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）            

日期：    年  月   日

投标报价明细清单

项目名称：                        项目编号： SZLB-201956WLM      标    项：    1                  单位：元

	序号
	注册证名
	通用名
	使用仪器
	方法学
	阳光采购代码
	阳光采购名称
	生产企业
	规格/型号
	单位
	授权分层
	注册证号
	预计年用量
	单价
	合计
	备注（每盒单价）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	投标总价（元）：
	


注: 1.授权分层请写明各级授权，如：德国DiaSys——上海德赛等。试剂（耗材）内容不得缺项。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.以每人份招标的多个配套试剂：根据每人份价格，供应商在报价时附各试剂单价及耗材配送清单。试剂规格不以每人份计的另提供每盒测试数和每盒规格、单价（报价明细单中投标总价需与开标一览表的价格一致）。
4.备注栏中请注明不同规产品每盒的单价。

5.同一代码名称下的产品序号需与开标一览表的序号一致。
6.栏目内容不得更改,行数不够自行扩展。
投标单位名称:（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）            

日期：    年  月   日

14.中小企业的相关证明材料格式
中小企业的相关证明材料

（注：如投标人不是中小企业，无需提供以下材料。）

附：

中小企业声明函

    本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

    1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                企业名称（盖章）：

                          日  期：

注：1.须同时提供小微企业名录截图；

2.如为代理商投标，须同时提供生产厂家的小微企业名录截图。

附件

国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

[image: image1.png]LpifE: B > MAREE > ¥H

HAER
A& GZ—HREARB/ NS - .
fra 2510 HIRF A (ERARY [odsh g
EMAEA: 500f37T HieHk:
BRI p=2l k- HRFIBARAAL
BEEZZHEHE




投标单位名称（盖章）：
日期：

注：1.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
附
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  单位名称（盖章）：
日  期：
监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）
说明：监狱企业视同小型、微型企业。
根据浙江省财政厅关于印发《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监【2015】13号）文件要求，由各投标供应商在投标文件解密后如实填写政府采购活动现场确认声明书，并以扫描件形式发送至271184168@qq.com邮箱，如未如实填写，将有可能影响你的投标文件评审（政府采购活动现场确认声明书格式见附表）。
附表：                   政府采购活动现场确认声明书

嵊州市力标招标代理有限公司：
本人经由                                （单位）负责人      （姓名）合法授权参加                 （项目编号：SZLB-201956WLM ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

一、本单位与采购人之间 

  □不存在利害关系;

  □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 

  □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 

  □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况                              。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

 （供应商代表签名）：                                        2020年  月   日


